乐山市妇幼保健院医疗设备调研清单

| 序号 | 医学装备名称 | 用途 | 基本要求（可优于该要求） | 额外准备材料说明（请说明完成项目所需耗材清单包括但不限于质控品、校准品等，耗材挂网或集采情况，耗材挂网信息和参考价等，在附件2中嵌入或附加） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用离心机(输血科专用) | 血型检测 | 无刷电机，最高转速不低于5000r/m，停止后转速下降到0的时间小于20S |  |
| 2 | 全自动核酸检测仪 | HPV检测 | 全自动一体机至少检测14种高危型、5种低危型；全自动上样、检测、报告结果；试剂由仪器完成配制，样本随到随检。报告时间<5小时，最大样本通量≥24测试，试剂包装最小规格不大于48测试。能与LIS系统对接，进行数据传输。 |  |
| 3 | 全自动核酸检测仪 | 多种病原体核酸检测 | 全自动一体机，全自动上样、检测、报告结果；试剂由仪器完成配制，样本随到随检。报告时间<1.5小时，样本通量≥16测试，试剂包装最小规格不大于48测试。试剂舱冷藏功能。仪器具备数据传输双通功能。 |  |
| 4 | 血气分析仪 | 血气分析检测 | 最低样本采集量＜1ml，能检测血气分析、乳酸，组合可选。报告时间<10分钟,最小规格不大于50T。能与LIS系统对接，进行数据传输。 |  |
| 5 | 全自动过敏原检测仪 | 过敏原检测（适合微量末梢血，静脉血） | 支持末梢血检测，随到随检，仪器自动检测，定量结果，结果报告时间小于2小时。样本通量≥8，试剂单人份包装，最小项目组合数不大于10，最小销售规格不大于50测试。能与LIS系统对接，进行数据传输。 |  |
| 6 | 血常规+CRP(末梢血) | 血液常规+CRP检测(末梢血) | 至少含血常规五分类、C反应蛋白。每台检测仪测速≥60测试。能与LIS系统对接，进行数据传输。 单机 |  |
| 7 | 血常规流水线+CRP | 血液常规（配2台检测仪）+CRP检测 | 至少含血常规五分类、C反应蛋白、网织红细胞计数、有核红细胞、体液细胞计数功能。每台检测仪测速≥100测试。具备数据传输双通功能；流水线（可接推片染片阅片机） |  |
| 8 | 血细胞自动推片染片机 | 血液推片染片用（接流水线） | 自动推片染片阅片接流水线。 |  |
| 9 | 血细胞自动阅片机 | 血液推片镜检用（接流水线） | 自动推片染片阅片接流水线。 |  |
| 10 | 全自动血凝分析仪 | 凝血功能检测 | 自动加样检测，可测定FDP和D2。报告时间<30分钟，样本通量≥30测试。试剂舱冷藏功能。仪器具备数据传输双通功能。 |  |
| 11 | 生化免疫检测流水线 | 生化、免疫检测，含生化分析仪和化学发光分析仪 | 流水线类，含样本前处理、自动签收分拣、离心、拔盖、上机检测、样本自动回收、样本自动定位、样本冷藏储存模块；生化800测试/小时以上；化学发光分析仪400测试/小时以上。甲功检测试剂有儿童等不同年龄段参考范围、性激素试剂有不同性别、女性不同生理周期及儿童参考范围，试剂舱冷藏功能。具备数据传输双通功能。 |  |
| 12 | 全自动免疫分析仪 | 优生优育抗体检测 | 自动加样检测，200测试/小时以上。试剂舱冷藏功能。仪器具备数据传输双通功能。 |  |
| 13 | 全自动生化分析仪 | 生化检测 | （仪器与流水线配置机型相同）全自动加样检测，800测试/小时以上，试剂舱冷藏功能。仪器具备数据传输双通功能。 |  |
| 14 | 白带微生态检测仪 | 白带检测 | 自动样本前处理，自动加样检测，项目自由组合，能分别检测白带常规干化学、有形成分、微生态等，40测试/小时以上。仪器具备数据传输双通功能。 |  |
| 15 | 全自动血沉分析仪 | 血沉检测 | 自动检测，随到随检，报告时间≤1小时，样本通量≥10。 |  |
| 16 | 粪便分析仪 | 粪便检测 | 支持单样本上样，自动拔盖，自动加样检测，速度30测试/小时以上。可自动检测轮状病毒、隐血，且可自由选择组合。仪器具备数据传输双通功能。 |  |
| 17 | 全自动糖化分析仪（高效液相色谱法） | 糖化血红蛋白分析 | 高效液相色谱法，全自动加样，支持单样本检测，报告时间<2小时。仪器具备数据传输双通功能。 |  |
| 18 | 全自动核酸检测仪 | 粪便常见病原体核酸检测，如轮状病毒、诺如病毒、肠道病毒。 | 全自动一体机，全自动上样、检测、报告结果；试剂由仪器完成配制，样本随到随检。报告时间<1.5小时，样本通量≥16测试，试剂包装最小规格不大于48测试。试剂舱冷藏功能。仪器具备数据传输双通功能。 |  |
| 19 | 组织脱水机 | 组织脱水 | 标本通量200-300，可远程检测，停电应急储备电量，抽真空技术。 |  |
| 20 | 石蜡包埋机 | 样本包埋 | 冷冻台、操作包埋台、蜡缸独立操作控温，误差小于1℃。 |  |
| 21 | 生物组织摊烤片机 | 烘干样本 | 摊片、烘片、烤片独立控温，温度恒定，误差0.5℃-1℃。 |  |
| 22 | 染色机 | 组织染色 | 染封一体，循环上机，支持多种染色程序，玻片放置量200-300。 |  |
| 23 | 组织切片机 | 样本切片 | 切片厚度1μm-100μm，厚度均匀、精确。 |  |
| 24 | 医用核酸分子杂交仪 | 核酸分子杂交分析 | 按模条使用，一次最多检测15个样本。 |  |